
 电动采血椅采购项目 

询    价   文   件

项目编号:HASZXXZ-询价-2026001
采  购  人:淮安市中心血站
项 目 内 容: 电动采血椅采购项目
二〇二六年九月
第一部分 项目采购需求

一、基本情况
（一）采购人：淮安市中心血站 

（二）采购项目名称：电动采血椅采购项目

（三）采购预算：7万元人民币

（四）采购标的：
	序号
	采购内容
	数量
	最高投标限价（元）

	1
	电动采血椅
	2
	70000


二、技术参数
	1采血椅主要由座位、靠背、搁脚板、推手柄、扶手、靠枕、 可锁定脚轮、手持控制器等组成；

2采血椅面为（PU）复合皮，经模具一体成型（无缝包皮），抗菌、抗污、耐磨、防臭、易清洁。椅面尺寸：长度≥1790mm，宽度≥560mm，高度：600mm（最低）～830mm（最高）；靠背折转角度≥75°，座位倾斜角度≥5°；(提供彩页或技术说明书并加盖供应商公章)

3采血椅罩壳采用工程塑料模具一次成型，防尘易清洁；

4采血椅具有电动整体升降、电动背板升降、腿背联动功能，能增加或降低采血时的血液压力，使得采血过程更顺畅

5采血椅的座椅曲线具有符合人体工程学的设计，两侧“扶手”面采用凹型圆弧设计，能有效的防止使用者手臂的滑动，提高采血者的舒适性；扶手最大上折角度≥15 °，扶手最大下折角度≥15 °；

6具有整体的平躺位或头低脚高位的功能

7采血椅扶手具有手动调节功能，可进行前后移动、外摆操作（最大摆角≥45度），扶手整体可拆卸；搁手板上下调节距离≥100mm，搁手板前后移动距离≥100mm；

8采血椅的扶手具有与“靠背 ”联动操作的设计，“靠背”上升时，扶手也同时上升；反之，同时下降，扶手面始终保持水平位置；

9采血椅靠枕具有向前或向后扳动的功能，靠枕折转角度≥45 °

10底座后端具备电器面板（包含电源线插口、手持控制器插口、电源开关、保险丝）；

11采血椅的靠背后面配有助推手柄，给医护人员提供助力推行的把握处；

12采血椅的脚板为伸缩设计，并且可以折叠，可适应不同使用者的身高；脚板折转角度≥60 °，滑动式脚踏板可折叠角度≥80 °，滑动式脚踏板调节距离≥90mm；(提供彩页或技术说明书并加盖供应商公章)

13采血椅底座配有可锁定脚轮，移动灵活、锁止可靠；

14采血椅可选配支架，可配合使用者进行水平、前后、左右移动 调节，悬臂顶端可选配平面托盘或显示器

15提供多种颜色皮面色板供选

16采血椅应配有紧急停止按钮，当发生紧急情况时，可以快速按下按钮，起到保护作用。


三、售后服务

1、免费保修期：设备的质量保证期为设备安装验收合格（正式使用之日）后三年。

2、安装调试的安排：由具备资格的技术人员或生产厂商的工程技术人员完成，3个月内对正常使用的仪器进行回访。

3、维修服务收费标准：在保修期间，凡因正常使用出现的故障，须提供免费维修；在保修期外，只收取维修配件费。且须同时保证所更换部件的质量和相应的使用期限。

 第二部分 响 应 文 件 格 式

淮安市中心血站

电动采血椅采购项目
报 价 文 件

供应商：                        

日  期：      年    月    日    

一、报价函（格式）

致：淮安市中心血站

关于电动采血椅采购项目询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

（1）按邀请文件规定的各项要求，我方愿以投标报价(人民币大写)     元（RMB￥           元）的总报价并按邀请文件的规定要求提供所需货物和服务。 

（2）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（3）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（4）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（5）我们愿意提供采购单位在询价通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（6）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商名称：（加盖公章）

地址：         

邮编：

电话：         

传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）        

职务：

日期：

二、报价明细表

（根据询价文件要求的内容填写）

                                                  单位:人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


供应商     （盖单位公章）               

法定代表人或委托代理人签字：          

日  期：      年   月   日

注：1、所有价格系人民币表示。

2、上述单价应包括全部人工、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、税费以及质保期间的一切费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照询价文件要求及产品清单内容报价。

三、技术规格响应偏离表

	序号
	项目采购需求中参数要求
条款描述
	所报相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：          （盖单位公章）   
法定代表人或其委托受托人（签字）：                  
     注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 

（3）供应商必须仔细阅读本询价文件“项目采购需求”中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。
四、询价公告中资质及相关要求的证明材料

五、报价供应商认为其它应附的证明文件

（如有，请自拟并自行添加）

示范格式一：

法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：                                        
报价供应商地址：                                            
姓名：            性别：          年龄：           职务：          
系                 （报价供应商名称）的法定代表人。为参与                      电动采血椅采购项目询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

供应商： (盖单位公章)

                                日期：       年      月    日

注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章后装订入报价文件，法定代表人将身份证原件带至报价地点现场备查。

	法定代表人身份证复印件




示范格式二：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (报价人名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加 电动采血椅采购项目询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价人名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报  价  人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字) 

委托代理人：（签字）

日期：    年       月      日

注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件，参加报价时委托代理人将身份证原件带至现场备查。

	报价供应商代理人身份证复印件




示范格式三：

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致：淮安市中心血站
我方在电动采血椅采购项目（项目编号: HASZXXZ-询价-2026001）的政府采购活动中针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                        询价供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字： 

                        日期：      年      月      日

示范格式四：              

承诺书

我公司郑重声明不存在下列关系：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务或者与项目建设单位之间存在重大关联关系的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明！

                        询价供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字： 

                        日期：      年      月      日

2

